## лист3
Объявление №3
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
В соответсвии Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.
г.Алматы | [5 empty] | 10 января 2023 года
Заказчик и организатор: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Детская городская клиническая больница №2» Управления общественного здравоохранения города Алматы, адрес: г.Алматы, микрорайон 2, 54, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств изделий медицинского назначения.
1) Наименование международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований — в случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту:
№ | Международное непатентованное название | Техническое описание | Ед. изм | Цена за единицу | Количество | Сумма
Изделия медицинского назначения (ИМН)
1 | Регулируемый клапан, Клапан | Регулируемый клапан, 30-200, 5 уровней рабочего давления в пределах 30-200 мм Н2О: 30, 70, 110, 150, 200 мм Н2О. Присоединенное антисифонное устройство: +200 мм Н2О в вертикальном положении. | шт | 1115625 | 1 | 1115625
2 | Регулируемый клапан, Клапан | Регулируемый клапан, 30-200, с плоским резервуаром, 5 уровней рабочего давления в пределах 30- 200 мм Н2О: 30, 70, 110, 150, 200 мм Н2О. | шт | 1054375 | 1 | 1054375
3 | Катетер для наружного дренирования ввоз по разрешению уполномоченного органа | Наружный люмбальный катетер рентгеноконтрастный, длина не менее 90 см, внешний диаметр не более 1.6 мм и внутренний диаметр не более 0.76 мм. Должен быть перфорирован на расстоянии не менее 23 мм от проксимального конца. На катетере должны быть нанесены маркировки полноты на расстоянии 11, 16, 21 и 26 см от проксимального конца. Катетер должен иметь открытый кончик. Люмбальный катетер должен поставляться с фиксирующей скобой для фиксации катетера на кожной ткани, иглой Туохи 14G длиной не менее 9 см для введения в интратекальное пространство и коннектором 5Fr для соединения катетера с трубчатой конструкцией. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 60000 | 5 | 300000
4 | Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа | Крепежная панель, градуированная в мм Н2О и мм Hg для измерения ВЧД, градуированная капельная камера не менее 100 мл (±2%), должна быть снабжена вентиляционным отверстием с гидрофобным фильтром, градуированный ликворосборник не менее 650 мл, должен быть снабжен защитным колпачком и гидрофобным фильтром; три 3-ходовых краника с Луер-Лок коннектором, каждый включает зону доступа для инъекций, забора проб ликвора и мониторинга ВЧД, дренажная трубка длиной не менее 160 см, должна быть маркированна зеленой полосой, снабженна Луэр-Лок коннекторами и антирефлюксным клапаном. Должна поставляться с вентрикулярным катетером, длина не менее 29 см, внутренний диаметр не более 1.5 мм, наружный диаметр не более 3.0 мм, с рентгеноконтрастной полосой, проксимальный кончик должен быть мультиперфорирован на отрезке длиной не менее 23 мм и должен быть снабжен маркерами длины на расстоянии 5, 10, 15 см. Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 137500 | 12 | 1650000
5 | Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа | Градуированный ликворосборник не менее 600 мл, наличие интегрированной капельной камеры, трубка не менее 30 см с зажимом и Луэр-Лок коннектором, наличие клапана для опорожнения со съемным колпачком, наличие градуированной шкалы на 360 мм Н2О, дренажная трубка не менее 160 см, маркированная зеленой полосой, с Луэр-Лок коннектором типа "female", зажимом, анти-рефлюксным клапаном, Y-образным портом для инъекций, 3-х ходовым краником с Луэр-Лок коннекторм типа "female", соединительной трубкой с Луэр-Лок коннектором типа "male". Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 54375 | 5 | 271875
6 | Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа | Крепежная панель, градуированная в мм Н2О и мм Hg для измерения ВЧД, градуированная капельная камера не менее 100 мл (±2%), должна быть снабжена вентиляционным отверстием с гидрофобным фильтром, градуированный ликворосборник не менее 650 мл, должен быть снабжен защитным колпачком и гидрофобным фильтром; три 3-ходовых краника с Луер-Лок коннектором, каждый включает зону доступа для инъекций, забора проб ликвора и мониторинга ВЧД, дренажная трубка длиной не менее 160 см, должна быть маркированна зеленой полосой, снабженна Луэр-Лок коннекторами и антирефлюксным клапаном. Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 85000 | 5 | 425000
7 | Катетер для наружного дренирования ввоз по разрешению уполномоченного органа | Наружный вентрикулярный катетер с рентгеноконтрастной полосой, длина не менее 29 см, внешний диаметр не более 3.0 мм и внутренний диаметр не менее 1.5 мм. Вентрикулярный катетер должен быть мультиперфорирован на расстоянии не менее 23 мм от проксимального конца, на нем должны быть нанесены маркировки полноты на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 60000 | 25 | 1500000 | 1500000
8 | Резервуар СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа | Резервуар СМЖ с интегрированным коннектором и с присоединенным к нему катетером используется в целях обеспечения доступа к цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Резервуар должен состоять из прозрачного силиконового купола, рентгеноконтастной силиконовой основы с 4-мя сквозными отверстиями, облегчающими процесс фиксации резервуара к надкостнице, полипропиленовой защиты от сквозной перфорации иглой, полипропиленовым, нтегрированным с защитой входным коннектором диаметром не более 2 мм. Резервуар с боковым входом в линию должен состоять из прозрачного купола, плоской донной частью и силиконовой выводной трубки. Диаметр резервуара не более 20.0 мм, толщина купола не более 6.5 мм, длина выводной трубки не менее 20.0 мм, внутренний диаметр трубки составляет не более 1.1 мм, наружный диаметр трубки составляет не более 2.2 мм. Полезный объем резервуара не более 0.25 мл. Поставляется в комплекте с вентрикулярным катетером, внутренний диаметр не более 1.3 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 19 см. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 150000 | 25 | 3750000 | 3750000
9 | Катетер вентрикулярный ввоз по разрешению уполномоченного органа | Вентрикулярный катетер предназначен для дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.5 мм, наружный диаметр катетера не более 3.0 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 25 мм от проксимального конца, рентгеноконтрастные полоски, черные маркеры длины на расстоянии 5,10 и 15 см от проксимального конца. Наличие стилета. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 61875 | 50 | 3093750
10 | Катетер перитонеальный ввоз по разрешению уполномоченного органа | Катетер предназначен для дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Дистальный катетер, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт | 70625 | 50 | 3531250
11 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 50 мм вод. ст. (низкое). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт | 374375 | 5 | 1871875
12 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 110 мм вод. ст. (среднее). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт | 374375 | 12 | 4492500
13 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 170 мм вод. ст. (высокое). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт | 374375 | 12 | 4492500
14 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 50 мм вод. ст. (низкое) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт | 467500 | 12 | 5610000
15 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 110 мм вод. ст. (среднее) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт | 467500 | 12 | 5610000
16 | Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа | Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 170 мм вод. ст. (высокое) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие углового клипса и стилета. | шт/уп | 467500 | 12 | 5610000
17 | Катетер люмбо-перитонеальный ввоз по разрешению уполномоченного органа | Катетер предназначен для люмбо-перитонеального дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Люмбальный катетер, внутренний диаметр не более 0.76 мм, наружный диаметр не более 1.6 мм, длина не менее 60 см, с несколькими отверстиями на конце, рентгеноконтрастный, с черными метками длины на расстоянии 11, 16, 21 и 26 см от проксимального конца. Должен поставляться с промежуточным катетером, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 10 см, со встроенным проксимальным асимметричным металлическим коннектором для люмбального катетера, рентгеноконтрастный. В комплект поставки должен входить перитонеальный катетер, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 70 см, с открытым концом, рентгеноконтрастный. Наличие иглы Туохи 14 G, длина не менее 11 см. Наличие Луер-коннектора, внутренний диаметр не более 1.2 мм, наружный диаметр не более 2.6 мм. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. | шт/уп | 126875 | 2 | 253750
18 | принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный | Пинцет биполярный, байонетный, с системой фокусировки энергии, тип материала рабочих площадок кобальт-серебро, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый. | шт/уп | 218750 | 2 | 437500
19 | принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный | Пинцет биполярный, байонетный, с двойным ирригационным каналом, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый. | шт/уп | 237500 | 2 | 475000
20 | принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный | Пинцет биполярный, байонетный, с системой освещения рабочей зоны, тип материала рабочих площадок кобальт-серебро, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый. | шт/уп | 268750 | 2 | 537500
21 | принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Трубка | Аспирационнно-ирригационная трубка, тип Spetzler, с системой освещения рабочей зоны, рабочий диаметр канала 5.0 Fr, длина 140.0 мм. | шт/уп | 218750 | 2 | 437500
22 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Кабель биполярный | Биполярный кабель для коагулятора длина 3 м | шт/уп | 51250 | 5 | 256250
23 | Расходный набор для Нанодакт | Диски ионтофореза это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием Диски содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора: Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости. Расходный набор для Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров | шт | 220000 | 15 | 3300000
24 | ФСГ-фоликулостимулирующий гормон 100 тестов | 11775863122 FSH Elecsys cobas e 100 | наборы | 54853 | 5 | 274265
25 | Калибратор для ФСГ | 03032680122 FSH CS Elecsys V2 | наборы | 36840 | 2 | 73680
26 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) 100 тестов | 11732234122 LH Elecsys cobas e 100 | наборы | 49368 | 5 | 246840
27 | Калибратор для Лютинорующего | 03561097190 LH G2 CS Elecsys | наборы | 44841 | 2 | 89682
28 | Кортизол 100 тес | 06687733190 Cortisol G2 Elecsys cobas e 100 | наборы | 59944 | 7 | 419608
29 | Калибратор для Кортизола | 06687750190 Cortisol G2 CS Elecsys | наборы | 65443 | 3 | 196329
30 | Феритин № 100 тестов | 03737551190 Ferritin Elecsys cobas e 100 V2 | наборы | 64769 | 12 | 777228
31 | Калибратор для Ферритина | 03737586190 Ferritin CS Elecsys V2 | наборы | 24637 | 3 | 73911
32 | Калибратор для гормона роста hGH | 05390133190 hGH CS Elecsys | наборы | 133041 | 3 | 399123
33 | Гормон роста 100 тестов | 05390125190 hGH Elecsys cobas e 100 | наборы | 194096 | 7 | 1358672
34 | Тиреотропный гормон ТТГ Elecsys ТТГ на 200 тестов | 11731459122 TSH Elecsys cobas e 200 | наборы | 87202 | 8 | 697616
35 | Калибратор для ТТГ | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | наборы | 35758 | 3 | 107274
36 | FT3 (Свободный трийодтиронин) Elecsys на 200 тестов | 06437206190 FT3 Elecsys G3 cobas e 200 | наборы | 98840 | 10 | 988400
37 | Калибратор FТ3 | 06437222190 FT3 G3 CS Elecsys | наборы | 41918 | 4 | 167672
38 | FТ4 (свободный тироксин)200 тестов | 06437281190 FT4 G2 Elecsys cobas e 200 | наборы | 81907 | 10 | 819070
39 | Калибратор FТ4 | 06437290190 FT4 G2 CS Elecsys | наборы | 32691 | 4 | 130764
40 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) | IgE G2 Elecsys cobas e 100 | наборы | 102260 | 10 | 1022600
41 | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | IgE CS Elecsys | наборы | 39693 | 4 | 158772
42 | Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms) | PCT Brahms (Roche) Elecsys cobas e 100 | наборы | 782462 | 10 | 7824620
43 | Контроли: Precicontrol Universal 4*3 мл | 11731416190 PreciControl Universal Elecsys V2 | наборы | 56945 | 5 | 284725
44 | Контроль Varia для определения анемии и маркеров костного обмена 4*2 мл | 05618860190 PreciControl Varia Elecsys | наборы | 80482 | 4 | 321928
45 | Контроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) | 05341787190 PreciControl Multimarker Elecsys | наборы | 88284 | 3 | 264852
46 | Sys Wаch Промывочный раствор 1*500 мл | 11930346122 Sys Wash Elecsys,cobas e | наборы | 20925 | 8 | 167400
47 | Буферный раствор ProCell 6*380 мл | 11662988122 ProCell Elecsys,cobas e | наборы | 30363 | 10 | 303630
48 | Очищающий раствор CleanCell 6*380 мл | 11662970122 CleanCell Elecsys,cobas e | наборы | 28743 | 10 | 287430
49 | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл | 11298500316 ISE cleaning solution Sys Clean | наборы | 54268 | 2 | 108536
50 | Реакционные пробирки для системы ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60 шт. | 11706802001 ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | уп | 106010 | 6 | 636060
51 | Наконечники ASSAY TIP 30*120. | 11706799001 ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | уп | 107834 | 6 | 647004
52 | Полугодовой набор для обслуживания / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTHS | Набор для полугодового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: сальник дозирующего шприца пробозаборной иглы верхний/нижний, сальник дозирующего шприца сиппера верхний/нижний, комплект трубок под прижимные клапана, прокладки на дозирующие шприцы, трубка промывки иглы, приводной ремень миксера, уплотнительный сальник для пробозаборной иглы, уплотнительный сальник сиппера. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | набор | 192736 | 1 | 192736
53 | Годовой набор для обслуживания / KIT SERVICE E411 12 MONTH | Набор для годового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: трубка ячейки (вход), трубка ячейки (выход), трубка сиппера, уплотнительный сальник сиппера, пружинка захвата гриппера, прокладки под клапана, трубка слива отходов. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | набор | 365398 | 1 | 365398
54 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови перекрестным методом | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. 400шт/уп., для анализатора BioVue | уп | 508200 | 8 | 4065600
55 | Кассеты полиспецифические античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител | Анти-IgG, -C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400шт/уп., для анализатора BioVue | уп | 603110 | 3 | 1809330
56 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2х3ml (А1+В) | 3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2x3мл. Набор из двух флаконов (один с А1- эритроцитами, второй - с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh- отрицательных (D-, С, Е) эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови, для анализатора BioVue | уп | 18300 | 17 | 311100
57 | Стандартные эритроциты для поиска антител 0,8% Surgiccreen 3x10 ml | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля. В упаковке по 3 флакона., для анализатора BioVue | уп | 29800 | 13 | 387400
76055505
2) Сумма выделенная на закуп лекарственных средств изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений: 76 055 505,0 (Семьдесят шесть миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот пять тенге, 00 тиын)
3) Товар должен быть доставлен по адресу: РК, г.Алматы, микрорайон №2, 54, склад аптеки.
4) Сроки и условия поставки: поставка товара должна осуществляться в течении года по предварительной заявке Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки.
5) Окончательный срок представления ценовых предложений: до 10.00 ч 17 января 2023 года по следующему адресу: г.Алматы, микрорайон №2, 54, 3 этаж, кабинет государственных закупок.
6) Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться и рассматриватся в 12.00 ч 17 января 2023 года по следующему адресу: г.Алматы, микрорайон №2, 54, 3 этаж, малый конференц зал.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 341 03 05, вн. 117.