## Лист1
Экспертное заключение на соответствие технической спецификации предложенной потенциальными поставщиками требованиям конкурсной документации
№ лотов | РУ Рума Фарм | РУ Инново | РУ Круана | РУ Akniet consalting | РУ Эль-Фарм | РУ Мед Интел компани | РУ Эльдар-Фарм | Обявленное нименоваие | ТС Рума Фарм | ТС Инново | ТС Круана | ТС Akniet consalting | ТС Эль-Фарм | ТС Мед Интел компани | РУ Эльдар-Фарм
1 | РК-ИМН-5№022327 | РК-ИМН-5№014311 | РК-ИМН-5№023554 | РК-ИМН-5№021504 | РК-ИМН-5№014705 |  | РК-ИМН-5№018346 | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 4/0, metric 1.5 с иглой 1/2, 20 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения | Шовный материал Румакрил является синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеные шовные материалы Румакрил покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апирогенными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовные материалы Румакрил окрашиваются фиолетовым D+C №2 (номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Также имеются в наличии неокрашенные шовные материалы. Румакрил соответствует требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) для «Рассасывающихся хирургических шовных материалов» и Европейской Фармакопеи для «Стерильных синтетических рассасывающихся плетеных шовных материалов» (кроме незначительных превышений спецификаций по диаметру в отдельных случаях). | Полигликолид-ко-лактид. Синтетическая, абсорбируемая, плетеная, стерильная хирургическая нить. ОПИСАНИЕ Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить PEGELAK представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида (полученного из гликолевой и молочной кислот). Применяется для соединения мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера - [(C2H202)x(C3H402)y] n -, где x:y = 9:1. Структура витков шовного материала имеет покрытие. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида [Glacomer 37] (-[(C2H202) x (C3H402)y] n - где x:y = 3:7).Нить может быть натурального белого цвета или фиолетового. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных ЕФ (Европейской фармакопеи (EP)) / ФСША (Фармакопеи США (USP)). Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Нить PEGELAK упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8» во избежание эффекта «памяти нити». Хирургический шовный материал PEGELAK соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для Хирургического синтетического шовного материала рассасывающегося стерильного. ПОКАЗАНИЯК ПРИМЕНЕНИЮ PEGELAK применяется в общем соединении и / или лигировании мягких тканей, включая использование его в офтальмологической хирургии, но не для сердечно-сосудистых и неврологических тканей. С покрытием, плетеный рассасывающийся шовный материал для поддержки средней длительности с испытанием показателями и составом. Характеристика: Великолепная прочность на разрыв. Совершенная безопасность узла. Легкость в применении. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: Плетеная Спектр: USP 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.4, 0,5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5 Цвет: Фиолетовый/неокрашенный Стерилизация: EO (Этилен-Оксид) Размеры нити: Длиной 45, 60, 75, 90см. Нить предназначена только для одноразового использования. Производитель: Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S. Турция | Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения ( фиолетовый)мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое также снижает травматизацию тканей. Шовный материал PGLA LACTIC выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C. I. Solvent Violet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Приблизительные значения предела прочности на разрыв от исходного уровня в %: - около 75% через 14 дней после имплантации; - около 50% через 21 день после имплантации; - около 25% через 28 дней после имплантации. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл, из коррозионностойкого высокопрочного сплава японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Вид иглы: micropoint, thin, heavy, cosmetic, straight, hook, straight with modeled point, straight with curved tip ski needle. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. В наличии также имеется продукт без иглы в виде лигатуры. Цвет каждой упаковки и этикетки бежевый. Нить PGLA LACTIC соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей. | PGA -Полигликолевая кислота, 22 мм игла | Не указана сталь марки иглы |  | Не полная ТС, Не указана сталь марки иглы, нету сроков рассасыв
2 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP3/0, metric 2 с иглой 1/2, 20мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | PGA -Полигликолевая кислота, 22 мм игла | Не указана сталь марки иглы
3 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 2/0, metric 3, с иглой 25 мм, 1/2, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | PGA -Полигликолевая кислота, 27 мм игла | Не указана сталь марки иглы
4 | РК-ИМН-5№022327 | РК-ИМН-5№014316 |  | РК-ИМН-5№013759 | РК-ИМН-5№014705 | РК-ИМН-5№011593 |  | Нить хирургическая, не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытие силикон, цвет окрашенный, (зеленый), размерами USP 0, metric 3,5 с иглой 30 мм, 1/2, длиной 75 см.,стерильная, однократного применения | Шовный материал Румакрил является синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеные шовные материалы Румакрил покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апирогенными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовные материалы Румакрил окрашиваются фиолетовым D+C №2 (номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Также имеются в наличии неокрашенные шовные материалы. Румакрил соответствует требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) для «Рассасывающихся хирургических шовных материалов» и Европейской Фармакопеи для «Стерильных синтетических рассасывающихся плетеных шовных материалов» (кроме незначительных превышений спецификаций по диаметру в отдельных случаях). | Шовный материал POLITER является плетеным нерассасывающимся стерильным шовным материалом с силиконовым покрытием, изготовленным из полиэфира (полиэтилентерефталата). Шовный материал получают путем плетения очень тонких нитей и последующего покрытия силиконовой смесью. Тампоны, используемые в качестве принадлежностей к шовным материалам, представляют собой предварительно нарезанные нерассасывающиеся неокрашенные лоскуты ткани из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Базовым элементом, из которого состоит нить, является макромолекула, образующаяся в результате поликонденсации о-терефталевой кислоты с этиленгликолем. Шовный материал POLITER зеленого или белого цвета, получена плетением простейших волокон и покрыта силиконом. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных ЕФ (Европейской фармакопеи (EP)) / ФСША (Фармакопеи США (USP)). Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Нить POLITER упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8» во избежание эффекта «памяти нити». Хирургический шовный материал POLITER соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для Хирургического синтетического шовного материала нерассасывающегося стерильного. Сила прочность на разрыв нитей 180 дней |  | Не указана сила прочности на разрыв нитей | Не указана сталь марки иглы | Не указана сталь марки иглы, Не указана сила прочности на разрыв нитей
5 |  |  | РК-ИМН-5№023533 | РК-ИМН-5№013759 | РК-ИМН-5№014705 |  |  | Нить хирургическая, не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытие силикон, цвет окрашенный, (зеленый), размерами USP 2/0, metric 3 с иглой (две иглы, колющие) 25 мм, 1/2, длиной 90 см стерильная, однократного применения |  |  | Не указана сталь марки иглы, Мультифиламентная. | Не указана сила прочности на разрыв нитей | Не указана сталь марки иглы
7 | РК-ИМН-5№022347 | РК-ИМН-5№014318 |  |  | РК-ИМН-5№014705 |  |  | Нить хирургическая, не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытие силикон, цвет окрашенный, (черный), размерами USP 3/0, metric 2 с иглой 20 мм, 1/2, длиной 75 см., стерильная, однократного применения | Изделие ШЕЛК не рассасывающийся натуральный плетёный стерильный хирургический шовный материал, состоящим из белка органического происхождения – фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются неокрашенными (белый) или окрашенными (черный) цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией пакуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. | Состав и описание изделия Изделие состоит из: 1. Шелковой нити 30, 45, 75 см, USP – 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3 2. С иглой и без иглы; 3. Стерильной упаковки с маркировкой dogsan; 4. Внешней упаковки из медицинского картона с маркировкой dogsan; Шовный материал IPEK является медицинским хирургическим изделием, Стерильный, природного происхождения, нерассасывающийся, получаемый из фиброина (белка, вырабатываемого личинками Bombyx Mori). Нить IPEK, имеющая черный цвет получают путем переплетения отдельных волокон и покрытия их натуральным воском. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных ЕФ (Европейской фармакопеи (EP)) / ФСША (Фармакопеи США (USP)). Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Европейская Фармакопея относит шелк к разряду нерассасывающихся шовных материалов, несмотря на то, что через год у него наблюдается некоторая потеря прочности вследствие нахождения в живом организме. Как все инородные тела IPEK может вызвать легкую воспалительную реакцию с последующей инкапсуляцией нити фиброзной соединительной тканью. | не указана сталь марки иглы |  | Не указана сталь марки иглы
8 | РК-ИМН-5№022341 | РК-ИМН-5№014313 |  | РК-ИМН-5№013759 | РК-ИМН-5№014705 | РК-ИМН-5№011593 |  | Нить хирургическая, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 3/0, metric 2 с иглой (две иглы, колющие) 16 мм, 1/2, длиной 90 см., стерильная, однократного применения | Полипропилен не рассасывающийся синтетический монофиламентный стерильный хирургический шовный материал, представляет собой высококачественный полимерный не рассасывающийся материал со специально обработанной поверхностью. Поверхность изделия гладкая и гибкая, не оказывает отрицательного воздействия на организм. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией пакуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. | Шовный материал PROPILEN является синтетическим нерассасывающимся инертным стерильным хирургическим моноволоконным шовным материалом, который изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Шовный материал Propilen окрашен в синий цвет утвержденного Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) красителя «медный фталоцианин синий (Copper Phtalocyanine Blue)» для обеспечения лучшей видимости. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных ЕФ (Европейской фармакопеи (EP)) / ФСША (Фармакопеи США (USP)) Мононить PROPILEN синего цвета воском выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Нить PROPILEN упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8» во избежание эффекта «памяти нити». Хирургический шовный материал PROPILEN соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для Хирургического синтетического шовного материала нерассасывающегося стерильного. |  | Игла 17 мм | Не указана сталь марки иглы | Не указана сталь марки иглы, 17 мм
9 | [7 empty] | Нить хирургическая, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 4/0, metric 1.5 с иглой (две иглы, колющие) 16 мм, 1/2, длиной 90 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | Игла 17 мм | Не указана сталь марки иглы
12 | [7 empty] | Нить хирургическая, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 2/0, metric 3 с иглой (две иглы, колющие) 25 мм, 1/2, длиной 90 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | Игла 27 мм | Не указана сталь марки иглы |  | 11 лот Не полная ТС, Не указана сталь марки иглы, нету сроков рассасыв
14 | РК-ИМН-5№022327 | РК-ИМН-5№014311 |  | РК-ИМН-5№021504 | РК-ИМН-5№014705 | РК-ИМН-5№017386 |  | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP3/0, metric 2 с иглой 1/2, 20мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения | Шовный материал Румакрил является синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеные шовные материалы Румакрил покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апирогенными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовные материалы Румакрил окрашиваются фиолетовым D+C №2 (номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Также имеются в наличии неокрашенные шовные материалы. Румакрил соответствует требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) для «Рассасывающихся хирургических шовных материалов» и Европейской Фармакопеи для «Стерильных синтетических рассасывающихся плетеных шовных материалов» (кроме незначительных превышений спецификаций по диаметру в отдельных случаях). | Полигликолид-ко-лактид. Синтетическая, абсорбируемая, плетеная, стерильная хирургическая нить. ОПИСАНИЕ Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить PEGELAK представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида (полученного из гликолевой и молочной кислот). Применяется для соединения мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера - [(C2H202)x(C3H402)y] n -, где x:y = 9:1. Структура витков шовного материала имеет покрытие. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида [Glacomer 37] (-[(C2H202) x (C3H402)y] n - где x:y = 3:7).Нить может быть натурального белого цвета или фиолетового. Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных ЕФ (Европейской фармакопеи (EP)) / ФСША (Фармакопеи США (USP)). Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Нить PEGELAK упаковывается в классический бумажный вкладыш, на который нить наматывается фигурой «8» во избежание эффекта «памяти нити». Хирургический шовный материал PEGELAK соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для Хирургического синтетического шовного материала рассасывающегося стерильного. ПОКАЗАНИЯК ПРИМЕНЕНИЮ PEGELAK применяется в общем соединении и / или лигировании мягких тканей, включая использование его в офтальмологической хирургии, но не для сердечно-сосудистых и неврологических тканей. С покрытием, плетеный рассасывающийся шовный материал для поддержки средней длительности с испытанием показателями и составом. Характеристика: Великолепная прочность на разрыв. Совершенная безопасность узла. Легкость в применении. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: Плетеная Спектр: USP 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.4, 0,5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5 Цвет: Фиолетовый/неокрашенный Стерилизация: EO (Этилен-Оксид) Размеры нити: Длиной 45, 60, 75, 90см. Нить предназначена только для одноразового использования. Производитель: Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S. Турция | Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения ( фиолетовый)мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое также снижает травматизацию тканей. Шовный материал PGLA LACTIC выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C. I. Solvent Violet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Приблизительные значения предела прочности на разрыв от исходного уровня в %: - около 75% через 14 дней после имплантации; - около 50% через 21 день после имплантации; - около 25% через 28 дней после имплантации. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл, из коррозионностойкого высокопрочного сплава японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Вид иглы: micropoint, thin, heavy, cosmetic, straight, hook, straight with modeled point, straight with curved tip ski needle. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. В наличии также имеется продукт без иглы в виде лигатуры. Цвет каждой упаковки и этикетки бежевый. Нить PGLA LACTIC соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей. | PGA -Полигликолевая кислота, 22 мм игла | Не указана сталь марки иглы
15 | [6 empty] | РК-ИМН-5№018346 | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 4/0, metric 1.5 с иглой 1/2, 20 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | PGA -Полигликолевая кислота, 22 мм игла | Не указана сталь марки иглы
16 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 2/0, metric 3 с иглой 1/2, 30 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  |  |  | Не указана сталь марки иглы
17 |  | РК-ИМН-5№021492 | РК-МИ (ИМН)-02558 | РК-ИМН-5№021504 |  |  |  | Нить хирургическая, абсорбируемая, мононить, синтетическая, без покрытия цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 4/0, metric 1,5 с иглой 1/2, 16 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  | Шовный материал является стерильным синтетическим рассасывающимся хирургическим моноволоконным шовным материалом. Шовный материал изготовлен из сополимера – поли(гликолид-ко-капролактон), сополимер поли(гликолид-ко-капролактон) не имеет антигенных свойств, является апирогенным и вызывает лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал окрашивается красителем Фиолетовый № 2 во время полимеризации для улучшения видимости в тканях. Шовный материал также доступен в неокрашенной форме (натурального, бежевого цвета). Прочность на разрыв при растяжении в 2-3 раза выше пределов, установленных фармакопеи (USP)). Выпускается различной длины и калибров (USP/EP) в соединении с иглой из нержавеющей стали INOX различных размеров и форм. полный срок рассасывания 90 дней.Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с игламСпецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Область применения: Нить показана для использования в общей хирургии, в гинекологии, в детской хирургии, и в тех операциях, где требуется только кратковременная поддержка раны с очень быстрым периодом рассасывания. Нить может вызвать незначительную воспалительную реакцию тканей с последующей инкапсуляцией нити фиброзной соединительной тканью. Прогрессивная потеря силы прочности нити происходит вследствие процесса гидролиза. Исследования, проведенные на животных, показывают, что рассасывание нити практически полностью завершается к 90 дню после ее применения. Время после наложения шва, Остаточная прочность,1 неделя 60%,2неделя 30%,4 недели 0%. USP 4/0, metric 1.5, с иглой 16 мм, 1/2, длиной не менее 75 см, не более 80 см, стерильная, однократного применения | не указана сталь марки иглы, срок рассасывания 90-120 дней, игла 17 мм | Гликолевая кслота и е - кпаролактон, Игля 17 мм, Срок рассасывания 60 дней |  | Не указана сталь марки иглы, Нить из синтетического полиэстера,срок рассасывания 56 дней
18 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, мононить, синтетическая, без покрытия цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 3/0, metric 2 с иглой 1/2, 20 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  | не указана сталь марки иглы, срок рассасывания 90-120 дней | Гликолевая кслота и е - кпаролактон, Игля 22 мм, Срок рассасывания 60 дней
19 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, мононить, синтетическая, без покрытия цвет окрашенный (фиолетовый), размерами USP 2/0, metric 3 с иглой 1/2, 25 мм, длиной 75 см., стерильная, однократного применения |  |  | не указана сталь марки иглы, срок рассасывания 90-120 дней, игла 26 мм | Гликолевая кслота и е - кпаролактон, Игля 27 мм, Срок рассасывания 60 дней
20 | [7 empty] | Нить хирургическая, абсорбируемая, мононить, синтетическая, без покрытия цвет не окрашенный, размерами USP 5/0, metric 1 с иглой 3/8, 13 мм, длиной 60 см., стерильная, однократного применения |  |  |  | Гликолевая кслота и е - кпаролактон, Игля 1/2, 12 мм, нить 45 см, Срок рассасывания 60 дней
Эксперт________________________________
Эксперт________________________________