Приложение №2 к тендерной документации Утверждаю Директор КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ г. Алматы __________________.

Техническая спецификация Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Монитор пациента обеспечивает контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор укомплектован 12.1” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Наименование кабелей: AHA, IEC Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), 40 мм/мВ (×4), автоматический режим AUTO. Скорость развертки: 6,25; 12,5; 25, 50 мм/с. Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Оксикардиореспирограмма (в неонатологии) показывает тренд сердцебиений от 3 до 6 мин; SpO2 пульсоксиметрию; тренд- чрезкожный анализ насыщения крови кислородом; респираторную динамику, эпизоды апное. Оксикардиореспирограмма отражает эффективность дыхания и степень зрелости головного мозга. Синхроимпульс дефибриллятора: Выходной импеданс: < 50 Ом; Максимальная задержка: 35 мс Амплитуда: Высокий уровень: от 3,5 до 5 В, при максимальном выходном токе 1 мА; Низкий уровень: < 0,5 В, при максимальном входном токе 5 мА; Длительность импульса: 100 мс ±10 %; Ограниченный ток: Номинальное значение 15 мА Время нарастания и спада: 1 мс Коэффициент ослабления синфазного сигнала CMRR: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Узкополосный режекторный фильтр: 50 Гц/60 Гц (выбирается вручную) Дифференциальный входной импеданс: > 5 MОм; Диапазон входного сигнала: ±10 мВ (размах); Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±800 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референсный) электрод: < 900 нА; Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: < 10 мкA Шкала сигнала: 1 мВ между пиками, точность (погрешность) ±5 %; Шум системы: < 30 мкВ (размах). Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с Подавление шума ЭХА: Протестировано в соответствии с методикой ANSI/AAMI, соответствие стандарту ANSI/AAMI EC13: 2002, разд. 4.2.9.14. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульс помечается, если удовлетворяются требования стандарта IEC 60601-2-27: 2011: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина (длительность): от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Подавление импульсa: Импульс подавляется (не учитывается при обработке ЭКГ), если он соответствует требованиям IEC 60601-2-27: 2011 (указаны выше). Частота пульса: Диапазон, взрослые: от 15 до 300 уд./мин Дети и новорожденные: от 15 до 350 уд./мин. Точность: ±1% или ±1 уд./мин - действительно большее значение. Разрешение: 1 уд./мин. Чувствительность: ≥ 300 мкВ (размах). Определение отведения ритма пульса: один из I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Диапазон обнаружения QRS: диапазон обнаружения превысил требуемые значения, описанные в стандарте IEC 60601-2-27: 2011, разд. 201.12.1.101.15.: Ширина: от 70 мс до 120 мс для взрослых, от 40 мс до 120 мс для детей/новорожденных. Амплитуда: от 0,5 мВ до 5 мВ В режиме для взрослых эти два сигнала не подтверждаются в следующих случаях: - если установлена амплитуда QRS, равная 0,15 мВ или меньше; - если установлена длительность QRS, равная 10 мс, и амплитуда QRS, равная 1 мВ или меньше. Экстрасистолия: Диапазон ВЗР (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети и новорожденные : от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST: Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ. Точность: Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ) Разрешение: 0,01 мВ. Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно при вычислении частоты сердечных сокращений отбрасываются минимальные и максимальные значения из 12 последних интервалов R-R и усредняются 10 оставшихся интервалов R-R. Метод 2: Если длительность каждого из 3 последовательных интервалов R-R превышает 1 200 мс, то при вычислении ЧСС усредняются четыре последних интервала R-R. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма: Тахикардия: Взрослые: интервал RR для 5 последовательных комплексов QRS ≤ 0,5 с. Дети / новорожденные: интервал RR для 5 последовательных комплексов QRS ≤ 0,375 с. Нормальное: Взрослые: 0,5 с < интервала RR для 5 последовательных комплексов QRS < 1,5 с. Дети / новорожденные: 0,375 с < интервала RR для 5 последовательных комплексов QRS < 1 с. Брадикардия: Взрослые: интервал RR для 5 последовательных комплексов QRS ≥ 1,5 с. Дети/новорожденные: интервал RR для 5 последовательных комплексов QRS ≥ 1 с. Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: длина интервала в 5 последовательных желудочковых сокращениях меньше 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длина интервала в пяти следующих друг за другом желудочковых сокращениях меняется в диапазоне 600—1000 мс.; Желудочковая брадикардия: Длина интервала в 5 последовательных желудочковых сокращениях больше 1000 мс. Время до сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин и Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 0,5: 10с; Усиление 1,0: 10с; Усиление 2,0: 10с. Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 140 уд./мин. Диапазон: в пределах 11 сек. Подавление высокого зубца T: Соответствует стандарту IEC 60601-2-27: 2011, разд. 201.12.1.101.17, минимальное рекомендуемое значение амплитуды T-зубца (1,2 мВ). Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Соответствует IEC 60601-2-27: 2011, разд. 201.7.9.2.9.101 b) 4): Значение ЧСС после 20-секундной стабилизации указано ниже: Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин ±1 уд./мин Двунаправленные систолы: 91 дых/мин ±1 уд./мин Время до сигнала тревоги по ЧСС: Сигнал тревоги по асистолии: ≤ 10 с Сигнал тревоги по низкой ЧСС: ≤ 10 с Сигнал тревоги по высокой ЧСС: ≤ 10 с Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T (следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Отведение при измерении: Доступными опциями являются отведение I и II. По умолчанию используется отведение II. Тип расчета: Автоматический / ручной. Диапазон сопротивления изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм). Чувствительность измерения: в исходном диапазоне сопротивления 0,3 Ом Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Кривая возбуждения дыхания: Синусоида, 45,6 кГц (±10%), < 350 мкA. Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Нео/Пед: от 0 до 150 вд/мин. Разрешение: 1 вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Скорость развертки: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Настройка времени сигналов тревоги по апноэ: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с; значение по умолчанию — 20 с. Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный; Интервал измерений в автоматическом режиме: 1 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги: Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 235 мм рт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 230 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 180 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 195 мм рт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 110 мм рт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Разрешение давления: 1 мм рт.ст. Максимальная средняя погрешность ±5 мм рт.ст Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; Новорожденные 90 с Типичный период измерения: от 20 до 35 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 мм рт.ст; Дети 245 ±3 мм рт.ст; Новорожденные 147 ±3 мм рт.ст Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд./мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение Давление перед накачкой: Взрослый: По умолчанию: 160 мм рт. ст. Диапазон: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 мм рт. ст. Дети: По умолчанию: 140 мм рт. ст. Диапазон: 80/100/120/140/150/160/180/200 мм рт. ст. Новорожденные: По умолчанию: 100 мм рт. ст. Диапазон: 60/70/80/100/120 мм рт. ст. SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %. Период обновления данных: 1 сек. Точность (погрешность): Взрослые и дети: ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); Новорожденные: ±3% (от 70 до 100 % SpO2) Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд./мин Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд./мин; Разрешение: 1 уд./мин. Точность (погрешность): ± 2 уд/мин. Период обновления данных: 1 с Индекс Перфузии: Диапазон измерения: 0–10, недействительное значение ИП: 0. Разрешение: 1 Темпеpатypа: Методика: тепловое сопротивление. Каналы: 2. Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: 0,1 °C Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервал обновления: от 1 до 2 сек Самопроверка: с интервалом в 5–10 минут Инвазивное измерение давления. Методика: Прямое инвазивное измерение. Количество каналов: 3 канала. Диапазон измерения: АД (артериальное давление): от 0 до +300 мм рт. ст. ЛА (легочная артерия): от -6 до +120 мм рт. ст. ЦВД (центральное венозное давление) /ДПП (давление правого предсердия) / ДЛП (давление левого предсердия) / ВЧД (внутричерепное давление): от -10 до +40 мм рт. ст. Д1/Д2 (динамическое давление): от -50 до +300 мм рт. ст. Разрешение: 1 мм рт. ст. Точность: ±2 % или ±1 мм рт.ст., действительно большее значение. Измерение Частоты Пульса Диапазон измерения: 20—300 уд /мин Разрешение: 1 уд./мин Погрешность: от 30 до 300 уд./мин: ±2 уд./мин или ±2% (большее из значений) Единицы давления: кПа, мм рт. ст., см H2O Диапазон измерения и срабатывания тревоги: Артериальное давление (АД): от 0 до 300 мм рт.ст. Давление в легочной артерии (ЛА): от – 6 до 120 мм рт.ст. ЦВД / ДПП / ДЛП / ВЧД (CVP / RAP / LAP / ICP): от –10 до 40 мм рт.ст. Д1/Д2 (P1/P2): от –50 до 300 мм рт.ст. Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть заданы пользователем. Названия 10 препаратов заданы по умолчанию: Аминофиллин, Добутамин, Допамин, Эпинефрин, Гепарин, Изупрел, Лидокаин, Ниприд, Нитроглицерин, Питоцин. Монитор предоставляет функцию расчета и таблицу титрования. Для расчета каждого препарата используется постоянная единица измерения или комплект единиц измерения. Если используется комплект единиц измерения, то единица измерения зависит от введенного значения параметра. Расчет функции почек: Параметры ввода (значения параметров вводятся пользователем): URK Калий в моче URNa Натрий в моче Posm Осмоляльность плазмы Uosm Осмоляльность мочи SerNa Натрий в сыворотке SCr Креатинин в сыворотке UCr Креатинин в моче АМК Азот мочевины крови UUN Азот мочевины мочи Рост, Вес Тип Взрос, Дети, Новор. Пол Муж., Жен., Не указ. Параметры вывода: URNaEx Экскреция натрия с мочой URKEx Экскреция калия с мочой Na/K Отношение натрия к калию CNa Клиренс натрия CCr Скорость клиренса креатинина CUUN Скорость клиренса азота мочевины мочи FENa Фракционная экскреция натрия FEUr Фракционная экскреция мочевины Cosm Осмолярный клиренс CH2O Клиренс свободной воды U/P osm Отношение осмоляльности мочевины к плазме BUN/SCr Отношение азота мочевины крови к креатинину U/SCr Отношение мочевины к креатинину сыворотки Монитор позволяет производить расчеты гемодинамики, Вводимые параметры: ЦВД Центральное венозное давление СВ Сердечный выброс ЧСС Частота сердечных сокращений КДО Конечный диастолический объем АД СРД Среднее артериальное давление ЛА Срд Среднее давление в легочной артерии Рост, Вес. Параметры вывода: СИ Сердечный индекс BSA Площадь поверхности тела УО Ударный объем ИУО Индекс ударного объема ССС Системное сосудистое сопротивление ИССС Индекс системного сосудистого сопротивления СЛС Сопротивление легочных сосудов ИСЛС Индекс сопротивления легочных сосудов РЛЖ Работа левого желудочка ИРЛЖ Индекс работы левого желудочка РПЖ Работа правого желудочка ИРПЖ Индекс работы правого желудочка УРЛЖ Ударная работа левого желудочка ИУРЛЖ Индекс ударной работы левого желудочка УРПЖ Ударная работа правого желудочка ИУРПЖ Индекс ударной работы правого желудочка ФВ Фракция выброса Расчет вентиляции Параметры ввода (регистрируются аппаратом ИВЛ, осуществляющим вентиляцию, и вводятся в интерфейсе монитора вручную): FiO2 Процентная фракция вдыхаемого кислорода ЧД Частота дыхания PeCO2 Парциальное давление смешанного выдыхаемого CO2 PaCO2 Парциальное давление двуокиси углерода в артериях PaO2 Парциальное давление кислорода в артериях ЖТ (VT) Дыхательный объем RQ Дыхательный коэффициент ATMP Атмосферное давление PIP Пиковое давление при вдохе PEEP Положительное давление в конце выдоха Параметры вывода: PAO2 Парциальное давление кислорода в альвеолах AaDO2 Альвеолярно-артериальная разность кислорода PaO2/FiO2 PaO2/PAO2 AaDO2/PaO2 MV Минутный объем VD Объем физиологического мертвого пространства VD/VT Физиологическое мертвое пространство в процентах от дыхательного объема VA Альвеолярный объем Cdyn Динамическая растяжимость. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, 2 часа, разрешение 1 сек. Долговременный: 150 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин. Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP. Обзор тревог: до 200 событий. Просмотр аритмий: до 200 событий. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 12.1 дюймов цветной TFT Разрешение: 800 × 600; Максимальное количество графиков: 11 Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка. Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Физические характеристики: Габариты В x Ш x Г 266 × 344 × 145 мм; Масса 5,0 кг Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP). BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование. WiFi – беспроводное подключение у сети центрального мониторирования. Полоса частот: 2,4 ГГц, для промышленной, медицинской и научной аппаратуры (ISM). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 5 Ач; Время работы: 390 мин (при 25 °C , при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: 320 мин (при включенном мониторе). | 1шт. |
|  |  | 3 | Магистральный кабель для ЭКГ, 5 отведений, IEC/AHA | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Многоразового использования, с защитой от дефибрилляции. | 1шт. |
|  |  | 4 | Провода ЭКГ для конечностей, 5 отведений, зажим, IEC | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 5 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 5 | Магистральный кабель для ЭКГ, 3 отведения, IEC/AHA | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 3 отведениям. Многоразового использования, с защитой от дефибрилляции. | 1шт. |
|  |  | 6 | Провода ЭКГ для конечностей, 3 отведения, зажим, IEC | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 7 | Магистральный кабель для ЭКГ, 3 отведения, для новорожденных, IEC и AHA | Предназначен для подсоединения неонатальных электродов ЭКГ к монитору пациента по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 8 | Удлинительный кабель для SpO2, 2 м, многоразовый | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1шт. |
|  |  | 9 | Трубка для измерения нАД, 3 м | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Печатающее устройство (термопринтер) | Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма) Скорость бумаги: 12,5мм/с; 25мм/с; 50мм/с; Запись (печатать): до 3 графиков. Типы записи (печати): непрерывная запись или 8-секундная/20-секундная запись в режиме реального времени; запись графического тренда, табличного тренда, результатов просмотра нАД, аритмии, сигнала тревоги; Запись результатов измерений СВ; Запись стоп-кадра кривой; Запись расчета лекарственного препарата и титрации; Запись результатов расчета гемодинамических параметров, оксигенации, вентиляции, функции почек. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Клейкие электроды ЭКГ, для взрослых, одноразовые. | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 2 | Электроды для новорожденных, с подсоединенными проводами | Служат для снятия ЭКГ у новорожденных по 3 отведениям, одноразового использования | 1 комплект из 300 шт. |
|  |  | 3 | Пальцевой датчик SpO2, для взрослых, многоразовый, 2,5м / 1м | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых. Для пациентов весом от 40кг. | 1шт |
|  |  | 4 | Силиконовый датчик SpO2 с мягким наконечником, для взрослых / для детей, 1 м, многоразовый | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 5 | Датчик SpO2 для грудных детей, 0,5 м, одноразовый | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, одноразовый, для грудных детей (младенцев) | 1 комплект из 25 шт. |
|  |  | 6 | Датчик SpO2 для новорожденных, 0,5 м, одноразовый | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, одноразовый, для новорожденных | 1 комплект из 25 шт. |
|  |  | 7 | Манжета для измерения нАД многоразовая, для взрослых | Манжета многоразовая для взрослых, 27 -35 см | 1шт. |
|  |  | 8 | Манжета для измерения нАД многоразовая, для взрослых, малая | Манжета многоразовая для взрослых, 20,5 -28 см | 1шт. |
|  |  | 9 | Манжета для измерения нАД многоразовая, для детей | Манжета многоразовая для детей, 16- 21,5 см | 1шт. |
|  |  | 10 | Манжета для измерения нАД многоразовая, для детей, малая | Манжета многоразовая для детей, 13- 17 см | 1шт. |
|  |  | 11 | Манжета для измерения нАД многоразовая, для грудных детей | Манжета многоразовая для детей, 10- 15 см | 1шт. |
|  |  | 12 | Манжета для измерения нАД, для новорожденных, одноразовая, №1, №3, №5 | Манжета для новорожденных, одноразовая. Размеры: №1 (от 3 до 6см); № 3 (от 6 до 11см); № 5 (от 8 до 15см). | 3 комплекта по 20шт. |
|  |  | 13 | Датчик температуры кожи, для взрослых, 3 м, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использования, для взрослых Погрешность измерения: до ±0,2 °C | 2шт. |
|  |  | 14 | Датчик температуры кожи, для новорожденных / грудных детей, 3 м, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использования, для новорожденных | 2шт. |
|  |  | 15 | Датчик температуры, ректальный / оральный, для новорожденных / грудных детей, 3 м, многоразовый | Датчик полостной, многоразовый, длина кабеля – 3м. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Бумага для самописца монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. | 1 комплект из 4 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электроснабжение: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Максимальная потребляемая мощность 110 ВА. Подача газов не требуется. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP, пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней с момента заключения договора Адрес: г.Алматы, микрорайон №2, 54. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ: 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |